MUHTELİF CİHAZ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜNİT TEKNİK ŞARTNAMESİ


İhaleye Katılacak Firmadan Talep Edilen Hususlar:

- Üniversitemizin 3. ve 4. katlarına ait mekanik dental altyapı projeleri hazırlanacaktır.

- Hazırlanan projeler ihale dosyasında eksiksiz şekilde sunulacaktır.

- Diş ünitelerinin gerektirdiği dental altyapı tesisat projeleri, aşağıdaki sistemleri kapsayacaktır:

  - Basınçlı Hava Hattı

  - Aspirasyon Hattı

  - Atık Su Hattı

  - Tetikleme Hatları

- Söz konusu hatlar, mevcut projede belirtilen ve uygulanacak şaftlara bağlantı sağlayacak şekilde projelendirilecektir.

- Tüm projeler DWG formatında çizilerek teslim edilecektir.

1. KOMPLE DİŞ ÜNİTİ

Ünit kombinasyonu başlıca aşağıda belirtilen bölümlerden oluşup, klinik şartlara uygun yapıda hasta koltuğu (fotöy), tedavi tableti, kreşuar, reflektör, bağlantı kutusu, hekim taburesi, ayak pedalı, monitör kolu bölümlerinden oluşmalıdır. Hasta koltuğu ve ünit kombinasyonu renk uyumlu olmalı, metal aksesuarları korozyona önleyici elektrostatik fırın boya ile boyanmalıdır.

1.1.  HASTA KOLTUĞU (FOTÖY)

1.1.1.  Koltuk hareketleri en az iki adet elektrikli motor ile kumanda edilmelidir ve motoru destekleyen en az 1 adet amortisör bulunmalıdır.

1.1.2. Redüktörlü motor, 12- 24 volt düşük voltaj ile çalışmalıdır ve artı eksi % 10’luk voltaj değişikliğinden etkilenmemelidir.

1.1.3. Elektrik motoru ile hareket ettirilen elektromekanik sonsuz dişli sistemi olmalı ve sessiz çalışmalıdır.

1.1.4. Kaldırma kapasitesi; 180 kg.’a kadar hastaları sorunsuz taşıyabilme özelliğine sahip olmalıdır.

1.1.5. Koltuk, Z tipi olmalıdır.

1.1.6. Ergonomik ve hasta alımı kolay olmalıdır.

1.1.7. Koltuk üzerinde, koltuk devrelerini koruyacak özellikte koltuk devre ve ünite giden tüm elektrik arızalarına karşı, sigorta ve ışıklı açma kapama düşmesi olmalıdır.

1.1.8. Alt kaidesi, hareketli eklem ve taşıyıcı kısımları, kullanma sırasında kırılma, çatlama, korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklı malzemeden imal edilmelidir.

1.1.9.  Sırt ve oturak süngerleri, kalıp baskı sünger olmalıdır.

1.1.10. Sırt yastığı ve oturak kısmı, hem yetişkin hem de çocuk hastaları rahatsız etmeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

1.1.11.Koltuk döşemesi, kullanıma dayanıklı, hastayı terletmeyen, temizlenebilir, dikişsiz olarak imal edilmeli, döşeme süngerleri poliüretan materyalden basılmalıdır.

1.1.12. Kreşuar, reflektör ve tablet, koltuğa monte olup, beraber hareket etmelidir.

1.1.13. Koltuk hareketleri, asgari olarak tabletten, asistan bölümünden ve ayak pedalından kumanda edilebilmelidir.

1.1.14. Tetiyer, yetişkin ve çocuk hasta boyuna göre rahatsız etmeyecek biçimde kolay ayarlanabilir olmalıdır.

1.1.15. Koltuk tetiyeri öne, arkaya, aşağı, yukarı kolaylıkla hareket ettirilmeli ve tetiyer çift mafsallı olmalıdır.

1.1.16. Koltukta otomatik toplama (sıfır) pozisyonu olmalıdır. Otomatik toplama pozisyonu çalışır iken, diğer koltuk hareket tuşlarının durdurma özelliği olmalıdır.

1.1.17.  Koltuk, hareket halindeyken herhangi bir tuşla, ara pozisyonlarda durdurulabilmelidir.

1.1.18. Koltuk, trandelenburg pozisyonuna tek tuşla gelebilmelidir. Sırt ve oturak kısmı senkronize hareket etmelidir.

1.1.19.  Koltuk, zemine monte edilmeden dengeli durabilmeli ve hasta alımında sorun yaşanmamalıdır.

1.1.20. Koltuğun ve sırtlığın aşağı hareketi sırasında, ayak vb. sıkışmasına karşı ani olarak durmasını sağlayan otomatik stop emniyet sensörü veya emniyet svici) bulunmalıdır. Sensör veya Siviç bir cisme çarptığında ani durmayı sağlamalıdır.

1.1.21.  Koltuğun sol yanında sabit veya hereketli, sağ yanında hareket edebilen kolçak olmalıdır.

1.2. TEDAVİ TABLETİ

1.2.1.  Koltukla birlikte hareket etmelidir.

1.2.2. Tedavi tableti, hekimin istediği boyutlarda kolayca ayarlanabilmeli, istendiği pozisyonda sabit durdurulabilmesi için pnomatik düğme olmalıdır.

1.2.3.  Tedavi tableti, üzerine konulan dental malzemelerden etkilenmeyen ve temizlenebilir olmalıdır.

1.2.4.  Tablet üzerine çıkışlar askılı kol olmalıdır.

1.2.5.  Tablet üzerinde, en az 5 çıkışlı modül olmalı bir tanesi hava su spreyi olmalıdır.

1.2.6.  Tablet üzerinde, koltuk, kreşuar, bardak doldurucu için ısıtıcı ve reflektör fonksiyonları için, kumanda paneli bulunmalıdır.

1.2.7.  Ünit tableti, üç yönde hareket edebilen (öne arkaya, sağa sola, aşağı yukarı) yüzer tablet olmalıdır.

1.2.8.  Ünit tableti üzerindeki modül bağlantıları, çift delikli, dört delikli veya ışıklı başlık tip olmalıdır.

1.2.9. Ünit tableti üzerindeki modüller, pnomatik sistem olmalıdır.

1.2.10.Ünit tableti üzerindeki hava su spreyi, üç fonksiyonlu olmalıdır.

1.2.11.Ünit tableti, ayakta ve oturarak çalışmaya uygun tasarlanmış olmalıdır.

1.2.12.Ünit tabletinde,  başlık çıkış modüllerinin, kolay ulaşılabilen yerde, ayrı ayrı su ayar vanaları olmalıdır.

1.2.13.Aeratör ve mikromotor başlıklarının bağlı olduğu modüllerin basıncını gösteren manometresi olmalı ve bu manometre tablet üzerinde direkt görülmelidir.

1.2.14.Başlıkların sulu susuz çalışmasını sağlayan sistem olmalıdır. Bu sistem ayak pedalından kullanılmalıdır.

1.2.15.Tablet üzerinde, tedavi aletlerini koyabilmek için alet tepsisi olmalıdır.

1.2.16.Tablet çıkışlarından birinde ultrasonic scaler olmalıdır.

1.3.   KREŞUAR

1.3.1.Kreşuar çanağı bardak doldurucu bölümü ile birlikte komple, hijyenik ve çizilmez, gerektiğinde temizlenebilen cam veya seramik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

1.3.2.Kreşuar çanağı, gövdeden bağımsız, sağa-sola en az 180 derece hareket ederek istenildiği pozisyonda duracak şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca, kreşuar gövdesi de en az 90 derece hareketli olmalıdır.

1.3.3.Kreşuar gövdesi, rutubetten ve sudan etkilenmeyecek şekilde plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

1.3.4.Bardak doldurucu ve kreşuar yıkayıcı sistemin her ikisi de zaman ayarlı olmalı, bardak doldurucu ısıtma sistemi olmalıdır.

1.3.5.Kreşuar, çanak yıkama sistemi ve bardak doldurucu sistemine gelen su, ünit tableti ve kreşuar gövdesi üzerinden kumanda edilmelidir.

1.3.6. Kreşuar çanağı üzerinde, kolay temizlenebilir katı atık tutucu olmalıdır.

1.3.7.Kreşuar bloğu, ünitle birlikte koltuğa monte olmalı, aşağı yukarı hareket ettiği gibi, hekimin ve asistanın çalışmasına kolaylık sağlaması açısından, yatay hareket edebilmelidir.

1.3.8.Basınçlı hava–su boruları, pis su akarları ve enerji kabloları, zeminde, sağlam bir merkezi kutuda toplanmalıdır.

1.3.9.Emici soketi üzerinde, değiştirilebilir tutucu olmalıdır.

1.3.10.Kreşuara ve ünite gelen suyu, filtre edecek sistem bulunmalıdır.

1.3.11.Kreşuar bloğu, arıza halinde rahatlıkla açılabilme özelliğine sahip olmalıdır.

1.3.12. Kreşuar paneli üzerinde, Koltuk hareketleri ve program düğmeleri, Bardak doldurucu, Kreşuar yıkayıcı, Reflektör kumanda düğmesi, Bardak doldurucu su ısıtma sistemi için kumanda paneli bulunmalı, Takozda ise en az 4 modül olmalı üzerinde; su veya hava ile çalışan bir tükürük emici ve hava basıncı ile çalışan cerrahi aspiratör sistemi bulunmalıdır. Her iki sistem de yuvalarından alındığında otomatik olarak çalışıp tekrar yuvalarına koyulduğunda otomatik olarak duracak şekilde düzeneğe sahip olmalıdır. Modüllerden birinde ışınlı dolgu cihazı olmalıdır.

1.3.14. Kreşuar bloğu içinde gerektiğinde enstrümanların distile su ile çalışmasını sağlayacak en az 0,75 lt kapasiteli bir su tankı bulunmalı ve onu devreye alıp devreden çıkartan bir anahtar tedavi tabletinde uygun bir yerde bulunmalıdır.

1.3.15. Kreşuar gövdesi altında aşağı hareketi sırasında, herhangi bir cisim vb. sıkışmasına karşı ani olarak durmasını sağlayan otomatik stop emniyet sensörü veya emniyet svici) bulunmalıdır. Sensör veya Siviç bir cisme çarptığında ani durmayı sağlamalıdır.

1.4.  REFLEKTÖR

1.4.1.Reflektör, kreşuar bloğu ile birlikte aşağı yukarı hareket edebilmelidir.

1.4.2.Reflektör, kendi ekseni etrafında en az 180 derece ve dikey eksende en az 60 derece dönebilir olmalıdır.

1.4.3.Reflektör, 4 yönde hassas hareketlendirilen bir stant üzerinde olmalı ve sağa sola kaymamalıdır.

1.4.4.Reflektör,  hekimin rahat çalışabilmesi için soğuk ve gölgesiz ışık vermelidir.

1.4.5. Reflektör ampulü, soğuk ışık veren LED lamba olmalıdır.

1.4.6.Reflektör, renk düzenlenmesini sağlayan ve eşit ışın yoğunluğunu veren ısıdan etkilenmeyen maddeden oluşmalıdır.

1.4.7. Reflektör kafasının her iki yanında, çıkarılabilir el tutamağı olmalıdır. Reflektör üzerinde, açma kapama için sensör bulunmalıdır.

1.4.8.Reflektörün gücü, en az 30.000 lüx, sabit renk ısısı, en az 5.500 kelvin olmalıdır ve kompozit modu olmalıdır.

1.4.9. Hekim tarafından istenilen pozisyona ayarlanabilmeli ve istenilen yerde kalabilmelidir.

1.4.10.Reflektör camının önünde, şeffaf plastik muhafaza bulunmalıdır.

1.5. BAĞLANTI KUTUSU

1.5.1. Bağlantı kutusu, paslanmaya karşı koruyuculu olmalıdır.

1.5.2. Kutu üzerinde, pilot lambalı ana şalter anahtarı olmalıdır.

1.5.3. Kutu üzerinde, tüm elektrik devresini kontrol edecek sigorta bulunmalıdır.

1.5.4. İstenildiğinde, kutu yere sabitlenebilmelidir. Bağlantı kutusunun çevresine koruma paneli yapılacaktır.

1.5.5. Bağlantı kutusu içinde, ünit kombinasyonuna gelen suyu filtre edecek su filtresi olmalıdır.

1.5.6. Ünit kombinasyonunun tüm bağlantıları, kutu içinden yapılabilmelidir.

1.5.7. Bağlantılara müdahale edebilmek için kutu, kolay açılabilir kapanabilir olmalıdır.

1.5.8. Kutu üzerinde cihaza gelen suyu ve havayı ayrı ayrı kumanda edecek bir sistem bulunmalıdır.

1.5.9. Bağlantı kutusu içerisinde, ünit kombinasyonuna gelen elektriği 12 veya 24 volta indiren transformatör olmalıdır.

1.6. HEKİM TABURESİ

1.6.1.Fotöy ile hekim taburesi, aynı marka olmalı ve döşemesi de aynı renkte olmalıdır.

1.6.2.Mobil olmalıdır ve hareket kabiliyeti yüksek olmalıdır.

1.6.3.Aşağı yukarı hareketi, hidrolik piston ile yapmalı ve  tek kolla kullanılmalıdır.

1.6.4.Döşemesi, tek parça ve kolay temizlenir olmalıdır.

1.6.5.Sırt kısmı, ortopedik olmalı ve poliüretan kalıp baskı sistemi olmalıdır.

1.6.6.Sırtlık,  öne, arkaya, aşağı ve yukarıya hareket edebilir olmalıdır.

1.7. AYAK PEDALI

1.7.1. Pedaldan enstrümanlar (Airatör türbini, mikromotor ) hız ayarları üstten basmalı olarak kontrol edilebilmelidir.

1.7.2. Koltuk hareketleri, aynı ayak pedalından kontrol edilmeli ve joystik sistem olmalıdır.

1.7.3. Pedal üzerinden, sulu, susuz çalışma yapılabilmelidir.

1.7.4. Pedal üzerinden tükürme pozisyonu ve son pozisyon hareketlerinin komutları verilebilmelidir.

1.7.5. Pedal üzerinden hafızadaki en az 3 pozisyon çağrılabilmelidir.

1.7.6. Pedaldan ünitin park pozisyonu çağrılabilmelidir. çağırıldığında reflektör sönmelidir. Ayrıca Ayak pedalından reflector açılıp kapatılabilmelidir.

1.7.7. Pedalda tükürme pozisyonu ve son pozisyon butonları  bulunmalı ve tükürme pozisyonu butonuna

basıldığında sırtlık ve oturak birlikte hareket ederek tükürme pozisyonunu alırken açık olan reflektör sönmeli bardak doldurulmalı ve çanak yıkama başlamalıdır.Son pozisyon çağırıldığında ise koltuğun sırtlık ve oturağı en son pozisyona dönerken kapalı olan reflektör yanmalıdır.

1.8.   MONİTÖR KOLU

1.8.1. Reflektör kolunun hareketlerinden etkilenmeyen orijinal monitör taşıma tableti ya da ünit  gövdesine bağlı ve fötöyle birlikte hareket edebilen ayrı bir kol sistemi olmalıdır.

1.8.2. Monitör kolu monitörün kendi ekseninde, aşağı, yukarı, sağa sola dönmesine imkan vermeli ve istenilen pozisyonda ayarlanabilmelidir.

1.9. MONTAJ

Firma, cihazları ücretsiz monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

1.10.EĞİTİM

İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından, idarenin belirleyeceği en az bir elemana, en az yedi gün ücretsiz eğitim verecektir. Ayrıca, cihazların montajlarının yapılacağı yerlerdeki personele, cihazın kullanım ve bakımı üzerine eğitim verecektir.

1.11.TEKNİK SERVİS GARANTİ VE YEDEK PARÇA

1.11.1. Cihazlar, en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici firma, Türkiye Temsilcisi veya varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir.

1.11.2. İki yıllık garanti süresinin bitiminden sonra da, 8 yıl, yedek parçalarının bedeli karşılığında temin edilmesi garanti edilecektir.

1.11.3. Teklif sahipleri, fiyat teklifleri ile birlikte, gerekli teknik bilgileri içeren belgeleri de vermelidirler.

1.12. KOMPLE DİŞ ÜNİTİ İLE BİRLİKTE VERİLECEK MALZEMELER;

1.12.1. AERATÖR BAŞLIĞI

1.) Başlık standart kafalı unite direkt monte olmalıdır.

2.) Alet en az bir sprey çıkışlı soğutma sistemine sahip olmalıdır.

3.)	 Alet push button frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.

4.)	 Alet paslanmaya karşı dayanıklı gövdeye sahip olmalıdır.

5.)	 Alet en az 2.2 ile 2.5 bar hava basıncında çalışabilmelidir.

1.12.2 MİKROMOTOR VE ANGULDRUVASI

- İki delikli borden bağlantılı olmalıdır.

- Sürüm hızı 5.000 - 21.000 d/dk. olmalıdır.

- Devir ayarı ve sağ sol ayarı gövde üzerinde bulunan disk ile yapılmalıdır.

- Alet orjinal ambalajında özel yuvasında yedek hortumları ile olmalıdır.

- Alet 2.3 +/- 0.2 bar atmosfer basıncı ile çalışmalıdır.

- Alet 2.0 +/-0.2 sprey su basıncı ile çalışmalıdır.

- 2,2 bar basınç ile sürüm torku min. 2.1 N.cm olmalıdır.

- Tavsiye edilen su spreyi en az 50 ml/dak.

1.12.3 ANGULDURVA

1.	Alet mikromotordan gelen deviri 1:1 oranında kafaya iletmelidir.

2.	Tek sprey çıkışlı soğutma sistemi ile etkin soğutma yapabilmelidir.

3.	Aletin dış yüzeyi paslanmaz çelik gövdeden oluşmalıdır.

4.	Dönme hızı değişken ve kontrol edilebilir olmalıdır.

5.	Alet kartuş sistemli olmalı ve kartuş tipi angldurva uçlarına uygun olmalıdır.

6.	Push button veya mandallı frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.

1.12.4. IŞIKLI DOLGU CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- El parçası özel kablo ile gövdeye bağlantılı olmalı ve kablo, hekimin kullanımı açısından yeterli uzunluğa sahip olmalıdır.

- El parçası ucundaki fiber optik kısmın çapı en az 8 mm. Olmalıdır.

- Çalışma sırasında ses ve ısı yapmamalıdır.

- Göz koruyucu meteryali, fiber optik ucuna takılan lastik şekilde olmalıdır.

- Hafif olmalıdır ve ergonomik şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Dalga boyu en az 450 nm olmalıdır.

- El parçası üzerinde değiştirilebilir zaman ayarı olmalıdır.

- Işık yoğunluğu en az 1000 mw/sqcm olmalıdır. Işık yoğunluğunu otomatik ayarlayabilen en az üç program olmalıdır.

- Soğuk ışık vermelidir.

- Işık kaynağı led tipi olmalıdır.

- Cihaz diş ünitine yüklenici tarafından ücretsiz olarak monte edilecektir. Montajla ilgili malzeme ve her türlü gider yükleniciye aittir.

1.12.5. KAVİTRON CİHAZI

- Kavitron cihazı Diş Ünitinin tabletine monte olmalıdır.

- Cihaz piezo sistemli olmalıdır.

- Cihaz frekansı 24.32 Khz arasında olmalıdır.

- Her bir cihazda 135 derecede otoklavda steril edilebilir bir adet handpiece, 4 adet orijinal kavitron ucu ve bir adet torklu anahtar olmalıdır.

- Cihazın veya Diş Ünitinin üzerinde su ve frekans ayar düğmeleri olmalıdır.

- Cihaz en az 3 saat süre ile dinlenmeye ihtiyaç duymadan ve ayarlanan frekansta çalışabilir özellikte olmalıdır.

- Kavitron ucu, paslanmaz çelik olmalıdır.

- Alet ve yüzey dezenfektanları kullanıldığında korozyona uğramamalı, deforme olmamalıdır.

- Diş Ünitinin ayak pedalı ile çalışmalıdır.

DİJİTAL PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI

- Cihaz Dijital Panoramik çekebilecek özellikte ve donanımda olmalıdır.

- Cihazın Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması zorunludur.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışmalıdır ve şehir cereyanını en az %10 kompanse edebilecek otomatik voltaj regülatörüne sahip olmalıdır.

- Cihaz; Dijital panoramik sistem sabit veya çıkartılabilir mobil dijital sensöre sahip olmalıdır.

- Cihazın tüp jeneratörünün zayıf x-ışını üretmemesi ve radyasyon sağlığı açısından tüp voltajının minimum değeri 60 kV nın altına inmemelidir. Voltaj maksimum değeri en fazla 85 kV olmalıdır.

- Cihazın tüp akımının minimum değeri 4 mA - 15 mA  olmalıdır.

- Cihazın odaklaması (focal spot) en fazla 0,5 x 0,5 mm olmalıdır.

- Cihazın SlD (Source lmage Distance) mesafesi panoramik çekimde en az 50 cm (±5cm) olmalıdır

- Cihaz en az 2,5mm alüminyuma (mmAl) eşdeğer toplam filtrasyona sahip olmalıdır.

- Cihazın aşağı-yukarı ve sağa-sola hareketleri bağımsız motorlar ile olmalıdır.

- Cihazın sahip olduğu tüpün fazla kullanılıp aşırı ısındığı durumlarda cihaza kalıcı zarar vermemesi açısından otomatik olarak çekimi engelleme sistemi olmalıdır.

- Röntgen tüpünün korunması için ısı kontrol sistemi ve otomatik soğutma sistemi olmalıdır.

- Cihaz tekerlekli sandalye kullanan hastalar için de uyumlu olmalıdır.

- Cihazda bağlı panel veya bağımsız komputarize panel olmalıdır. Bu panelden veya cihazın bağlı olduğu PC' den aşağıdaki fonksiyonlar görülebilmeli veya kumanda edilebilmelidir:

- Çekim parametreleri olan kV, mA değerleri, çekim programlarına hükmetmeli ve panel ekranında görülmeli, istendiğinde kumanda edilerek değiştirilebilmelidir.

- Çekim sürelerini, hata ve yardım kodlarını gösterebilmeli, çekim varyasyonlarını ve seçeneklerini kumanda edebilmelidir.

- Cihaz veya panel üzerinden, hastanın konumlanması için gerekli, lazer rehber ışıkları kumanda etmeli ve gerekli olan çekim parametrelerini göstermelidir.

- Hastanın pozisyonlanmasında cihazın aşağı-yukarı dikey hareketli tamamen motorize olmalıdır. Hastanın stabil bir şekilde pozisyonlandırılmasını sağlayan en az 3 noktalı baş desteği (alın desteği veya şakak destekleri -çene dayanağı -ısırma çubuğu) olmalıdır.

- Hastaya pozisyon verirken 3 lazer ışını özellikle Frankfurt düzlemindeki ışın hastanın çene yapısına göre ayarlayabilmek için üzerinde hareket ettirilebilen tuş olmalıdır (ışın hastanın çene yapısına göre kanin dişine denk gelmesi için)

- Cihaz, harici panel veya şutlama butonu sayesinde cihazın konumlandığı odanın dışından çekimler yapılmalıdır.

- Cihazda çekim esnasında kemik yoğunluğu ölçümüne dayalı dinamik doz yönetimi olmalıdır.

- Radyasyon sağlığı açısından standart panoramik çekim süresi standart çekim için  12  sn olmalı ve çekim programına göre değişebilmelidir.

- Cihazın panoramik modülü ile kumanda paneli ve/veya bilgisayar işlem sistemi yolu ile,

- Standart panoramik grafi

- Çocuk panoramik grafi

- Sağ dentisyon (Dişli Bölge) grafiveya vertikalsegment

- Sol dentisyon (Dişli Bölge) grafiveya vertikalsegment

- Açık ve kapalı olarak TME (Temporomandibular eklem)

- Anterior dentisyon (Dişli Bölge) grafi veya vertikalsegment

- Bitewing grafi veya orthoradyal veya orthogonal

- Lateral temporomandibuler Sağ-Sol Açık, Kapalı grafi

- Maxiller veya Paranasal sinüs grafi görüntüleri,

- çekim tekniği ve aparatlar yardımı ile alınabilmelidir.

- Cihazın panelinden tek bir komut ile çocuk moduna geçilmeli ve otomatik olarak radyasyon dozunu düşüren programa geçilmelidir. Çocuk modunda fiziki olarak da çekim alanı otomatik olarak daralmalıdır.

- Magnifikasyon konstant oranı panoramik görüntüde 1.2 - 1.3  arasında herhangi bir değerde olmalıdır.

- Cihaz, görüntünün bilgisayar ekranına alındığı, hiçbir şekilde film, kaset, banyo vs. gerektirmeyen dijital yapıda olmalıdır.

- Panoramik sistem algılayıcı sensörü CMOS teknolojisine sahip olmalıdır.

- Cihazdan elde edilecek görüntünün radyolojik detaylar açısından kaliteli olması için panoramik sensör pixel boyutu CMOS sensörde en fazla 100 µm olmalıdır.

- Panoramik dijital algılayıcı kullananlarda panoramik sensörün çözünürlüğü en az 4 lp/mm olmalıdır.

- Cihazdan elde edilen görüntüler en az 14 bit  olmalıdır.

- Cihazın Panoramik grafiler için aşağıdaki özelliklere sahip yazılımı bulunmalıdır.

- Manuel ve kademeli büyütme (zooming)

- Beraber veya ayrı olmak üzere 2 seçenekli kontrast ve parlaklık ayarı

- Gamma ayarlama

- Özel filtreler ile görüntü keskinleştirme, pürüzsüzleştirme, görüntüde oluşabilecek kumlu görüntüyü yok edebilme

- Yoğunluk ölçümü veya beyaz seviyesinin sayısal görüntülenmesi

- Görüntü çevirme

- Görüntü üzerine işaret koyma, çizim yapma

- Negatif görüntü elde etme

- Boy ve açı ölçümü

- İmplant planlama modülü veya implant için ölçüm

- Farklı formatlara(BMP/ JPG/TlFF veya PNG/DCM) görüntü kaydetme

- Cihazla birlikte bir adet bilgisayar, monitör, klavye ve mause verilecektir.

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI

- Cihaz DC (doğru akım) teknolojisine sahip olmalı.

- Sağlık Bakanlığı üts kaydı olmalıdır.

- Röntgen cihazı dijital radyovizyografi cihazı ve fosfor plaka cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir

- Voltaj gerilimi 115-230 VAC +/- 10% 50/60 Hz. aralığında olmalıdır..

- Pozlama süreleri 0.020 – 1.000 sn arasında olmalıdır.

- Focal spotu en fazla 0,4 mm (IEC 336) olmalıdır.

- Cihazın kV’sı; 60/65/70 Kv arasında çalışmalıdır ve kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

- Cihazın mA’i; en az 4 en fazla 8 (± 1 mA) olmalı ve kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

- Cihazda kullanılmak üzere dikdörtgen veya dairesel kolimatör seçeneği bulunmalıdır.

- Gövdeye dik bağlanan paralel kol stoperli olmalı, sağa sola dönüşlerinde cihazın dengesini       bozmamalıdır

- Tüpün bağlandığı 3 eklemli yaylı kol istenilen her kısımda sabit kalabilmelidir.

- Işın şutlama işlemi kablolu uzaktan kumanda paneli aracılığı ile yapılabilmelidir.

- Cihazın kumanda paneli ve panelin ekran fonksiyonları özellikleri:

- Üzerinde ışıklı LCD ekran olmalıdır.

- İncelenecek diş yapısı bölgesinin farklı diş türleri seçme tuşu bulunmalıdır

DİJİTAL AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK TARAYICISI

1- Ağız içi görüntü alımında fosfor plak kullanılmalıdır.

2- Sistem gün ışığında kullanılabilir olmalıdır.

3- Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır.

4- Sistem içinde fosfor plaklardaki görüntüyü alan ve yazılıma aktaran bir tarayıcı olmalı ve bilgisayar ekranına aktarma işlemi otomatik olarak yapılmalıdır.

5- Fosfor plaklar tekrar kullanılabilir olmalıdır.

6- Cihaz size 0, 1, 2, 3  olmak üzere 4 farklı plak boyunu tarayabilmelidir.

7. Cihazla birlikte 4 adet plak verilmelidir. Boyutları size 0 dan 1 adet, size 1 den 1 adet, ve size 2 den 2 adet verilmelidir.

8- Fosfor Plak tarayıcısının üzerinde Ultra Yüksek Çözünürlüklü (800*1280) 7 inch  Dokunmatik  Ekran bulunmalıdır. Taranan görüntü cihazın ekranı üzerinde görülebilmelidir.

9- Cihaz 8 core CPU teknolojisine sahip olmaldır.

10- Sistem AC ve DC tür röntgen cihazları ile uyumlu olarak çalışmalıdır.

11- Cihaz 4.5 kg ağırlığında olmalıdır.

12 – Cihaz boyutları  max 138x246x291 mm olmaldır.

13-Şeffaf Kapaklı Plaka Saklama Kutusu verilmelidir.

14- Sistem ile yanında aynı üreticin görüntüleme yazılımı  verilmelidir.

15- Üts kaydı olmalıdır

Alt Yapı Şartnamesi

İhaleye Katılacak Firmadan Talep Edilen Hususlar:

1.	Üniversitemizin 3. ve 4. katlarına ait mekanik dental altyapı projeleri hazırlanacaktır.

2.	Hazırlanan projeler ihale dosyasında eksiksiz şekilde sunulacaktır.

3.	Diş ünitelerinin gerektirdiği dental altyapı tesisat projeleri, aşağıdaki sistemleri kapsayacaktır:

o	Basınçlı Hava Hattı

o	Aspirasyon Hattı

o	Atık Su Hattı

o	Tetikleme Hatları

4.	Söz konusu hatlar, mevcut projede belirtilen ve uygulanacak şaftlara bağlantı sağlayacak şekilde projelendirilecektir.

5.	Tüm projeler DWG formatında çizilerek teslim edilecektir.